НАРУЧИЛАЦ:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15

Број: 1288

Датум: 24.04.2020. године

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**УСЛУГE ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ**

ЈАВНА НАБАВКА РЕДНИ БРОЈ 6/2020

април 2020.

**САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

[I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 3](#_Toc434338470)

[II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 5](#_Toc434338471)

[III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 9](#_Toc434338472)

[IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 11](#_Toc434338473)

[V ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 12](#_Toc434338474)

[VI МОДЕЛ УГОВОРА 39](#_Toc434338475)

[VII ОБРАСЦИ 42](#_Toc434338476)

[Образац: 1 – подаци о понуђачу 43](#_Toc434338477)

[Образац: 1а – подаци о подизвођачу 44](#_Toc434338478)

[Образац: 1б – подаци о учеснику у заједничкој понуди 45](#_Toc434338479)

[Образац: 2 – понуда 46](#_Toc434338480)

[Образац: 3 – изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН 47](#_Toc434338481)

[Образац: 3а – изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН 48](#_Toc434338482)

[Образац 4 – изјава о независној понуди 49](#_Toc434338483)

[Образац: 5 – трошкови припреме понуде 50](#_Toc434338484)

# I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Јавна набавка редни број 6/2020.

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности.

|  |  |
| --- | --- |
| **Предмет јавне набавке:** | услуге – одржавање медицинске и лабораторијске опреме (ознака из општег речника набавке: 50400000 – услуге поправке и одржавања медицинске и прецизне опреме).  Ј |

Јавна набавка је обликована у 20 партија, и то:

* Партија 1 – Парни стерилизатор Belimed,
* Партија 2 – Аутоклав Raypa,
* Партија 3 – Термостати,
* Партија 4 – Апарат за деминерализацију воде CST-50L,
* Партија 5 – Mini Vidas,
* Партија 6 – Elisa апарат,
* Партија 7 – Апарат за изливање подлога,
* Партија 8 – Euroimmun Analyser,
* Партија 9 – Термостат Selecta,
* Партија 10 – Аутоматске пипете једноканалне,
* Партија 11 – Real Time PCR SaCycler – 96 IVD,
* Партија 12 – Апарат за мембранску филтрацију,
* Партија 13 – Апарати за узорковање ваздуха,
* Партија 14 – Апарати за узорковање суспендованих честица,
* Партија 15 – ICP – индукована куплована плазма,
* Партија 16 – Гасни хроматограф,
* Партија 17 – Ваге
* Партија 18 – Дигестори
* Партија 19 – Спектрофотометар
* Партија 20 – Спектрофотометар Analytik Jena

Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

|  |  |
| --- | --- |
| **Назив наручиоца:** | ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН |
| **Седиште наручиоца:** | Зрењанин |
| **Адреса наручиоца:** | Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 |
| **Интернет страница:** | www.zastitazdravlja.rs |
| **Шифра делатности:** | 86.90, 86.22, 85.59, 71.20, 81.29, 38.12, 38.22 |
| **Лице овлашћено за заступање:** | Мр сци. мед. др Здравко Ждрале |
| **Матични број:** | 08169454 |
| **ПИБ:** | 100655222 |
| **Телефон:** | 023/566-345 |
| **Телефакс:** | 023/560-156 |
| **Контакт лице:** | Ана Димитрић, Зорица Пауљев |

# II УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Понуда мора бити састављена у складу са позивом за подношење понуда, конкурсном документацијом и овим упутством.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач мора да достави понуду у писаном облику.

Понуђач доставља понуду искључиво на обрасцима који су утврђени овом конкурсном документацијом. Обрасци се попуњавају читко, јасно и недвосмислено, потписују од стране овлашћеног лица и оверавају печатом.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуду доставити на адресу: Завод за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ РЕДНИ БРОЈ 6/2020, ПАРТИЈА БРОЈ \_\_\_\_\_“ са називом и адресом понуђача, бројем телефона и контакт особом.

Рок за подношење понуда је до **05.05.2020. године до** **10,00 часова**.

Свака понуда коју наручилац прими по истеку рока за подношење понуда, сматраће се неблаговременом и вратиће се неотворена понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Отварање благовремених понуда обавиће се јавно, дана **05.05.2020. године** у **10,15 часова** у пословној згради Завода за јавно здравље Зрењанин у Зрењанину, ул. Др Емила Гаврила бр. 15.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду тако повезани да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач може да поднесе понуду за једну, више или све партије. **Понуде се достављају за сваку партију у посебној коверти. За сваку партију потребно је доставити све обрасце, техничку спецификацију и модел уговора.**

Понуда са варијантама није дозвољена.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. На коверти мора бити стављена јасна назнака да је реч о изменама, допунама или опозиву понуде за предметну јавну набавку и да се коверта не отвара. У случају опозива понуде, таква понуда биће неотворена враћена понуђачу, уз назнаку да је опозвана од стране понуђача.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће за извођење набавке ангажовати подизвођача, уколико ангажује подизвођача да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део небавке који се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац ће позвати добављача да, у року од 3 дана од дана пријема позива, приговори ако потраживање није доспело. Уколико добављач у наведеном року истакне приговор да потраживање није доспело, наручилац неће пренети потраживања директно подизвођачу. Уколико добављач у остављеном року не одговори сматраће се да нема приговора.

Понуду може поднети група понуђача.

Ако група понуђача поднесе заједничку понуду, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из чл. 81. ст. 4. Закона о јавним набавкама.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без ПДВ-а.

**У цену морају бити урачунати сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке (трошкови превоза, резервни део, руке, уверење о еталонирању, трошкови пореза и све друге обавезе и доприноси и др.).**

Цена је фиксна и не може се мењати током трајања уговора.

Плаћање се врши након извршене услуге, на основу фактуре понуђача, у року од 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке, с тим да реализација уговора о јавној набавци зависи од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања (без ПДВ-а) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а).

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена поступиће се у складу са чл. 92. Закона о јавним набавкама.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда неће се сматрати поверљивим подацима.

Гаранција на уграђене делове и извршене услуге не може бити краћа од 6 месеци.

Понуђач може у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: Завод за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, електронске поште на e-mail: kabinet\_direktora@zastitazdravlja.rs или факсом на број: 023/560-156 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Комуникација у поступку јавне набавке се врши у складу са чланом 20. ЗЈН.

Тражење додатних информација телефоном није дозвољено.

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

Наручилац може после отварања понуде писменим путем затражити од понуђача додатна објашњења која су потребна за преглед, вредновање и упоређивање понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу достави додатна објашњења, у року који одреди наручилац, а уколико у наведеном року не достави објашњења, наручилац ће његову понуду одбити као неисправну.

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. То се врши попуњавањем, потписивањем и печатирањем Обрасца број 3.

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

Захтев за заштиту права понуђача подноси се наручиоцу, у писаном облику, а копија захтева за заштиту права се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

* назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
* назив и адресу наручиоца;
* податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
* повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
* чињенице и доказе којима се повреде доказују;
* потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
* потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне докуметације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтев за заштиту права на одлуку о обустави поступка или одлуку о додели уговора подноси се у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000,00 динара.

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. ст. 2. тач. 5) Закона о јавним набавкама.

Сви трошкови везани за припрему понуде падају искључиво на терет понуђача.

Приликом подношења понуде употреба печата није обавезна .

# III УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. **Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона о јавним набавкама**

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона о јавним набавкама, и то:

1. да јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом;
5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.
6. **Додатни услови за учешће у поступку јавне набавке**
7. Право на учешће у поступку јавне набавке за партије број: 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 и 15 има понуђач који је овлашћени сервисер за опрему која је предмет јавне набавке.
8. Право на учешће у поступку јавне набавке за партије број: 1, 3, 4, 10, 13, 16, 17, 18, 19 и 20 има понуђач који је овлашћени сервисер или има потписана најмање два/три уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме (испод сваке партије је наведено колико уговора понуђач мора да достави).
9. Право на учешће у поступку јавне набавке за партије број: 1 има понуђач који поседује Сертификат о акредитацији од стране АТС-а у чијем се обиму акредитације налазе тражене услуге еталонирања.
10. **Упутство како се доказује испуњеност услова**

Испуњеност обавезних услова понуђач доказује писменом изјавом датом под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу (Образац број 3).

Испуњеност додатног услова под тачком 1) понуђач доказује достављањем ауторизације (потврде) произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке.

Испуњеност додатног услова под тачком 2) понуђач доказује достављањем ауторизације (потврде) произвођача опреме да је понуђач овлашћен за сервисирање опреме која је предмет јавне набавке или достављањем два/три потписана и оверена уговора о сервисирању и одржавању предметне опреме или потписане и оверене потврде два/три корисника услуга које су предмет јавне набавке да је понуђач вршио наведене услуге (из уговора, односно потврде мора бити видљиво да се ради о опреми која је предмет јавне набавке).

Испуњеност додатног услова под тачком 3) понуђач доказује достављањем Сертификата о акредитацији.

Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави доказе о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (Образац број 3а), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки понуђач из групе понуђача мора да достави доказе о испуњености услова из чл. 75 ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (Образац 3), а доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 5) дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова, а додатне услове испуњавају заједно.

Друга обавезна документа (обрасци) која понуђач мора да достави:

* **попуњену, потписану и печатом оверену техничку спецификацију;**
* **попуњене, потписане и печатом оверене обрасце број: 1, 2, 3, 4 и 5, а обрасце број 1а, 1б и 3а уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно уколико понуду подноси група понуђача;**
* **попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.**

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

# IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за доделу уговора у овом поступку јавне набавке је најнижа понуђена цена.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену, предност има понуда понуђача који има краћи рок извршења услуге која је предмет јавне набавке.

У случају да две или више понуда имају исту понуђену цену и исти рок извршења услуге која је предмет јавне набавке, предност има понуда понуђача који има дужи гарантни рок за уграђене делове и извршене услуге.

# V ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)

**ПАРТИЈА БРОЈ 1 – ПАРНИ СТЕРИЛИЗАТОР BELIMED**

| **Врста услуге** | | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5 (3\*4)** |
| **I AP STERILIZATOR MST-V-SA BELIMED INV. BROJ 1451 (1 KOM)** | | | | | |
| 1. Redovan servis\* | | Kom | 1 |  |  |
| 1. Etaloniranje | **Tip opreme** | **Opseg merenja** | **Proizvođač** | **Napomena** | **Cena bez PDV-a** |
| VENTIL SIGURNOSTI KOMADA 3 | Po tablici na ventilu | HEROZE | Da nema prekida procesa rada dužeg od 24h |  |
| TEMPERATURA TERMOSTATSKE KOMORE  MST-v 6-6-9VS1 | 50ᵒ-250ᵒC | BELIMED | Termostatska komora-temperatura u komori u zavisnosti od pritiska vodene pare |  |
| MANOVAKUUMMETAR SA ELASTIČNIM MERNIM ELEMENTOM  KOMADA 3 | -1bar do +5bar | Nuova Fima | Da nema prekida procesa rada dužeg od 24h |  |
| MANOMETAR SA ELASTIČNIM MERNIM ELEMENTOM  KOMADA 2 | (0-16)bar | Nuova Fima | Da nema prekida procesa rada dužeg od 24h |  |
|  | |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  | |  | **ПДВ:** | |  |
|  | |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\* Редовни сервис обухвата:** | | * Ниво одржавања 1 * Сервисирање система за припрему воде * Контрола параметара стерилизације – верификација рада опреме |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Ради испуњавања захтева за следивост мерења према SRPS ISO/OEC 17025 неопходно је извршити еталонирање горе наведених мерила од стране акредитоване лабораторије за еталонирање и доставити Уверење о еталонирању које садржи резултате еталонирања са мерном несигурношћу, знак акредитације, наведени поступак или методу еталонирања као и изјаву о следивости.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | |
| **Услов:** | Потписана најмање три уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 2 – АУТОКЛАВ RAYPA**

| **Врста услуге** | | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I Autoklav „RAYPA“ SPAIN, AES 150, 0-150°C INV. BROJ 810 (1 KOM)** | | | | | |
| 1. Redovan servis\* | | Kom | 1 |  |  |
| 1. Provera | **Tip opreme** | **Opseg merenja** | **Proizvođač** | **Napomena** | **Cena bez PDV-a** |
| VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM | 2.0 bar | Proizvođač ventila VYC | Da nema prekida procesa rada dužeg od 48h |  |
| TEMPERATURA TERMOSTATKE KOMORE  AES -150 | 0-150ᵒC | Raypa Spain | Termostatska komora –temperatura u komori u zavisnosti od pritiska vodene pare |  |
| MANOVAKUUMMETAR SA ELASTIČNIM MERNIM ELEMENTOM | -1bar do +3bar | Proizvođač manov.  Fadip Bečej | Da nema prekida procesa rada dužeg od 48h |  |
| **II Autoklav „RAYPA“ SPAIN, AES 150, 20-150°C INV. BROJ 749 (1 KOM)** | | | | | |
| 1. Redovan servis\* | | Kom | 1 |  |  |
| 1. Provera | **Tip opreme** | **Opseg merenja** | **Proizvođač** | **Napomena** | **Cena bez PDV-a** |
| VENTIL SIGURNOSTI SA OPRUGOM | 2.0 bar | Proizvođač ventila VYC | Da nema prekida procesa rada dužeg od 48h |  |
| TEMPERATURA TERMOSTATSKE KOMORE  AES -150 | 0-150ᵒC | Raypa Spain | Termostatska komora –temperatura u komori u zavisnosti od pritiska vodene pare |  |
| MANOVAKUUMMETAR SA ELASTIČNIM MERNIM ELEMENTOM | -1bar do +3bar | Proizvođač manov.  Fadip Bečej | Da nema prekida procesa rada dužeg od 48h |  |
|  | |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  | |  | **ПДВ:** | |  |
|  | |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **\* Редовни сервис обухвата:** | | * Контрола параметара стерилизације – верификација рада опреме * Замена потребних резервних делова/потрошног материјала оригиналним деловима |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Неопходно је извршити проверу горе наведених мерила и доставити уверење о извршеној провери.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | |
| **Услов:** | Ауторизација RAYPE.  Сертификат о завршеној обуци код RAYPE.  Сертификат о завршеном курсу за судове под притиском. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПОНУЂАЧ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место и датум Потпис овлашећног лица

**ПАРТИЈА БРОЈ 3 – ТЕРМОСТАТИ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I TERMOSTAT «SUTJESKA», 20-80°C, INV. BROJ 32 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Elektronski regulatori sa PID regulacijom | Kom | 1 |  |  |
| 1. Sonda elektronskog regulatora temperature | Kom | 1 |  |  |
| 1. Ventilator | Kom | 1 |  |  |
| 1. Grejač | Kom | 1 |  |  |
| **II TERMOSTAT «SUTJESKA», 0-100°C, INV. BROJ 67 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Elektronski regulatori sa PID regulacijom | Kom | 1 |  |  |
| 1. Sonda elektronskog regulatora temperature | Kom | 1 |  |  |
| 1. Ventilator | Kom | 1 |  |  |
| 1. Grejač | Kom | 1 |  |  |
| **III TERMOSTAT «SUTJESKA», 20-80°C, INV. BROJ 33,36,68 (3 KOM)** | | | | |
| 1. Elektronski regulatori sa PID regulacijom | Kom | 3 |  |  |
| 1. Sonda elektronskog regulatora temperature | Kom | 3 |  |  |
| 1. Ventilator | Kom | 3 |  |  |
| 1. Grejač | Kom | 3 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 4 – АПАРАТ ЗА ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИЈУ ВОДЕ CST-50L**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I UREĐAJ ZA DEMINERALIZACIJU VODE, RO DEMIO 50, AA 1001, INV. BROJ 1931 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Mikrofiltar 25 µm (F01) | Kom | 3 |  |  |
| 1. Adsorpcioni filtar-dehlorinator, granulisani (F02) | Kom | 3 |  |  |
| 1. Mikrofiltar 5 µm (F03) | Kom | 3 |  |  |
| 1. Smola | Lit. | 10 |  |  |
| 1. RO membrana | Kom | 2 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | После сваке замене филтра потребно је извршити дезинфекцију система за воду средствима прописаним за ту врсту апарата.  Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 5 – MINI VIDAS**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I MINI VIDAS BLUE** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Редовни сервис обухвата:\*** | | Замена потребних резервних делова/потрошног материјала, контрола лог фајлова, подешавања на секцијама, скенеру и бар-код читачу и сва потребна подешавања и калибрације. | | |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | | | |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. | | | |
|  | | |  | ПОНУЂАЧ |
|  | | | М.П. |  |
| /Место и датум/ | | |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 6 – ELISA АПАРАТ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I ELISA READER 270 INV. BRОЈ 1260 (PROIZVOĐAČ BIOMERIEUX)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **II ELISA Washer 470 Inv. br. 1260 (PROIZVOĐAČ BIOMERIEUX)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **III ELISA INCUBATOR SHAKER 50X Inv. br. 1260 (PROIZVOĐAČ BIOMERIEUX)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редован сервис обухвата:** | | Замена потребних резервних делова/потрошног материјала, дефектажа уређаја, сервисирање оптике са подешавањем и провером оптичког склопа, подешавање и провера радних позиција, функционална провера рада уређаја, читање референтном плочом, провера и репрограмирање корисничких лозинки.  Сервисирање wash head-а, провера и подешавање радних позиција, замена dispence и aspirate tubing, сервисирање филтер wash-а, сервисирање dispence pump head-а, подешавање dispence пумпе, провера функционалности рада, контролни тестови QC disp и QC asp.  Провера и подешавање радне температуре, провера и подешавање носача плоча, провера функционалности уређаја, контролни тест уређаја. |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. ПОНУЂАЧ | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место и датум Потпис овлашећног лица **ПАРТИЈА БРОЈ 7 – АПАРАТ ЗА ИЗЛИВАЊЕ ПОДЛОГА**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I MEDIAJET APARAT ZA IZLIVANJE PODLOGA INV. BRОЈ 1538** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| 1. Opruga na hvataču šolja | Kom | 1 |  |  |
| 1. UV lampa | Kom | 1 |  |  |
| 1. Silikonsko autoklavabilno crevo | metar | 25 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Редиван сервис обухвата:** | Замена потребних резервних делова/потрошног материјала и верификација рада опреме. | | |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | | |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. | | |
|  | |  | ПОНУЂАЧ | |
|  | | М.П. |  | |
| /Место и датум/ | |  | /Потпис овлашћеног лица/ | |

**ПАРТИЈА БРОЈ 8 – EUROIMMUN ANALYSER**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5 (3\*4)** |
| 1. **EUROIMMUN ANALYZER I-2P, INV. BROJ 1821** | | | | |
| 1. Redovan servis polugodišnji | Kom | 1 |  |  |
| 1. Redovan servis godišnji | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | При вршењу редовног сервиса потребно је очистити механички део апарата, подмазати покретне механизме, затегнути и подесити погонске каишеве, очистити оптички део апарата, одрадити механичку калибрацију позиција помоћу "Teacher" програма, обавити тестирање апарата помоћу "Service" програма, одрадити валидацију пипетора и одрадити валидацију Reader-а, верификацију рада опреме и дати потврду провереним параметрима.  Редован полугодишњи сервис подразумева замену делова: замена црева Waste боца, замена црева главе washer-a, замена црева пипеторске wash станице, замена црева отпадне боце, замена перисталтичке пумпе, земена филтера и црева wash боца, замена филтера системске течности, док редован годишњи сервис подразумева све ставке из полугодишњег сервиса плус замену шприца и вентила шприца: замена црева Waste боца, замена црева главе washer-a, замена црева пипеторске wash станице, замена црева отпадне боце, замена перисталтичке пумпе, земена филтера и црева wash боца, замена филтера системске течности, замена шприца и вентила шприца.  Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а) |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. ПОНУЂАЧ  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Место и датум Потпис овлашћеног лица |
|  |  |

**ПАРТИЈА БРОЈ 9 – ТЕРМОСТАТ SELECTA**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I INKUBATOR CO2 SELECTA INV. BROJ 1262** | | | | |
| 1. Grejač Selecta | Kom | 1 |  |  |
| 1. Elektronski regulator sa pid regulacijom | Kom | 1 |  |  |
| 1. Sonda elektronskog regulatora | Kom | 1 |  |  |
| 1. Ventilator | Kom | 1 |  |  |
| **II INKUBATOR SELEKTA INV.BROJ 1263** | | | | |
| 1. Grejač Selecta | Kom | 1 |  |  |
| 1. Elektronski regulator sa pid regulacijom | Kom | 1 |  |  |
| 1. Sonda elektronskog regulatora | Kom | 1 |  |  |
| 1. Ventilator | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 10 – АУТОМАТСКЕ ПИПЕТЕ ЈЕДНОКАНАЛНЕ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I Automatske pipete Brand** | | | | |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 10-100 µl | kom | 1 |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 20-200 µl | kom | 1 |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 100-1000 µl | Kom | 2 |  |  |
| **II Automatske pipete Eppendorf** |  |  |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 0,5-10 µl | kom | 1 |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 2-20 µl | kom | 2 |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 20-200 µl | kom | 3 |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 100-1000 µl | kom | 2 |  |  |
| **III Automatske pipete Socorex** |  |  |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 2-20 µl | kom | 2 |  |  |
| **IV Automatske pipete LabLogistics** |  |  |  |  |
| 1. Preventivno održavanje pipeta 100-1000 µl | kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

Превентивно одржавање подразумева : чишћење, подмазивање и подешавање пипете по потреби.

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање три уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 11 – REAL TIME PCR SaCycler-96 IVD**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I REAL TIME PCR SaCycler-96 IVD proizvođača „Sacase Biotehnologies“ S.r.l. inv. br. 1759** | | | | |
| 1. Preventivno održavanje\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Превентивно одржавање:** | Укључује излазак сервисера на терен, проверу исправности рада апарата по произвођачкој спецификацији, његово чишћење и замену потрошних делова.  Тестирање рачунара HP 250 који је повезан са инструментом. | | |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | | |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. | | |
|  | |  | ПОНУЂАЧ | |
|  | | М.П. |  | |
| /Место и датум/ | |  | /Потпис овлашћеног лица/ | |

**ПАРТИЈА БРОЈ 12 – АПАРАТ ЗА МЕМБРАНСКУ ФИЛТРАЦИЈУ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I MEMBRAN FILTER SARTORIUS inv. br. 594** | | | | |
| 1. Preventivno održavanje\* | Kom | 1 |  |  |
| 1. Stainless steel frit 47mm | kom | 2 |  |  |
| 1. Silicone O-ring (3xpack) | kom | 2 |  |  |
| 1. Crevo | kom | 2 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | Резервни делови да буду произвођача Sartorius.  Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 13 – АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ ВАЗДУХА**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I APARAT ZA UZORKOVANJE VAZDUHA, PRO-EKOS BEOGRAD, AT 801X2, INV. BROJ 891, 960, 961, 1022, 962, 963 (6 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 6 |  |  |
| 1. Zamena filtera za vazduh, gumica merne blende, zalistaka pumpe i svog neophodnog potrošnog materiala da bi se uređaj doveo u funkcionalno ispravno stanje. | Kom | 6 |  |  |
| **II ureĐaj za očitavanje zatamnjenja filterpapira, RM 02; PRO-EKOS BEOGRAD, INV. BROJ 820 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\*\* | Kom | 1 |  |  |
| 1. Zamena Trimer Helipot 100K   Fotodetektorska glava  Panelmetar 0-20mV 9-12 VDC | Kom | 1 |  |  |
| **III APARAT ZA UZORKOVANJE VAZDUHA, SUPELCO, 1067 – TUBE SAMPLER, INV. BROJ 1342 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\*\*\* | Kom | 1 |  |  |
| 1. Akumulator 12V, 5Ah | Kom | 1 |  |  |
| 1. Vakum pumpa Thomas Division 1410VDC | Kom | 1 |  |  |
| 1. Tajmer za sempler SUPELCO | Kom | 1 |  |  |
| 1. Adapter 12V, 5Ah | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Редован сервис обухвата:   * Провера заптивености свих подсклопова уређаја (разводници ваздуха, дистрибуциони вентили, регулатори протока и мерачи протока), * Провера попуњености сувих акумулатора, * Провера и замена заптивки на прикључцима испиралица, * Провера исправности рада мерног система протока ваздуха и вакуум пумпе, * Провера и замена дотрајалих црева за развод ваздуха у уређају. |
| **\*\*** | Редован сервис обухвата:   * Провера исправности рада уређаја. |
| **\*\*\*** | Редован сервис обухвата:   * Провера заптивености свих подсклопова уређаја (разводници ваздуха и регулатори протока), * Провера попуњености сувог акумулатора, * Провера и замена заптивки на прикључцима, * Провера исправности рада вакум пумпе, * Провера и замена дотрајалих црева за развод ваздуха у уређају. |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 14 – АПАРАТИ ЗА УЗОРКОВАЊЕ СУСПЕНДОВАНИХ ЧЕСТИЦА**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I APARAT ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESCTICA, SWEN LACKEL, LVS3/MVS6, INV. BROJ 1363 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **II APARAT ZA UZORKOVANJE SUSPENDOVANIH ČESCTICA, SWEN LACKEL, MVS6, INV. BROJ 1712 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **\*** | Редовни сервис обухвата:   * Провера и замена сепаратор филтера, * Провера и замена карбонских четкица, * Провера и замена прекидача.   Након извршене провере понуђач наручиоцу издаје Извештај о провери протока. | | |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). | | |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. | | |
|  | |  | ПОНУЂАЧ |
|  | | М.П. |  |
| /Место и датум/ | |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 15 – ICP – ИНДУКОВАНА КУПЛОВАНА ПЛАЗМА**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I ICP OES SPEKTROMETAR – INDUKOVANA KUPLOVANA PLAZMA, THERMO FISHER SCIENTIFIC, INV. BROJ: 1746** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **II SISTEM ZA ULTRAČISTU VODU: GEN PURE PRO UF/UV, THERMO FISHER SCIENTIFIC, INV. BROJ: 1747** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Редовни сервис обухвата:   * Провера рада апарата и замена потребних резервних делова/потрошног материјала. |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Овлашћени сервисер. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 16 – ГАСНИ ХРОМАТОГРАФ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I GASNI HROMATOGRAF HEWLETT-PACKARD, 5890 SERIES II PLUS, INV. BROJ 565 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **II GASNI HROMATOGRAF,** AGILENT TECHNOLOGIES**, INV. BROJ 1991 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **III HEADSPACE SAMPLER,** AGILENT TECHNOLOGIES**, INV. BROJ 1992 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Редовни сервис обухвата:   * Чишћење детектора – FID * Провера квалитета напајања инструмента * Тачност мерења протока носећег гаса * Провера мерења температуре пећи у гасном хроматографу * Провера постизања „ready“ стања за инjекторе А и Б и детекторе А и Б * Провера протока водоника и ваздуха кроз детектор А * Провера стабилности сигнала FID детектора |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. ПОНУЂАЧ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Место и датум Потпис овлашећног лица

**ПАРТИЈА БРОЈ 17 – ВАГЕ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I ELEKTRONSKA VAGA CAS INV. BRОЈ 1322 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
| **II VAGA KERN INV. BRОЈ 1269 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
| **III PODNA VAGA DIVA inv br 1451-4** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 2 |  |  |
| **IV VAGA SA NEAUTOMATSKIM FUNKCIONISANJEM, OHAUS, OPSEG 210g, INV. BROJ 1104 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
| **V VAGA METTLER, METTLER, OPSEG: 1 - 1200g, INV. BROJ 63 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
| **VI VAGA TEKATOR, TECATOR, OPSEG: 0,5 – 110g, INV. BROJ 50 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
| **VII VAGA SARTORIUS, SARTORIUS, OPSEG: 0,0001 – 220g, INV. BROJ 1775 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Provera rada\* | Kom | 12 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Провера рада обухвата:   * Провера опсега рада у пет тачака еталонираним теговима Ф1 и Е2 класе, * Калибрација – подешавање рада ваге, * Издавање извештаја који садржи податке о ексцентричности и поновљивости (средња вредност и стандардна девијација) рада ваге, * Провера рада се врши једном месечно осим за вагу Дива на 6 месеци) |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 18 – ДИГЕСТОРИ**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I DIGESTOR GODES, INV. BROJ 1226 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
| **II DIGESTOR, INV. BROJ 617 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Редовни сервис обухвата:   * Преглед инсталација, * Преглед вентилације: стање вентилационог система, кретање ваздуха, проток ваздуха. |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 19 – СПЕКТРОФОТОМЕТАР**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I SPEKTROFOTOMETAR PHARO 300, UV-VIS OBLAST, MERCK,** **INV. BROJ 1776 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **\*** | Редовни сервис обухвата:   * Чишћење и подешавање оптике, тестирање апарата сетом филтера еталона таласне дужине у УВ и ВИС делу спектра |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

**ПАРТИЈА БРОЈ 20 – СПЕКТРОФОТОМЕТАР ANALYTIC JENA**

| **Врста услуге** | **Јединица мере** | **Количина** | **Цена по јединици мере без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 1. **(3\*4)** |
| **I SPEKTROFOTOMETAR SPECORD S 600, UV-VIS OBLAST, ANALYTIK – JENA, INV. BROJ 1134 (1 KOM)** | | | | |
| 1. Redovan servis\* | Kom | 1 |  |  |
|  |  | **УКУПНО БЕЗ ПДВ-а:** | |  |
|  |  | **ПДВ:** | |  |
|  |  | **УКУПНО СА ПДВ-ом:** | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Напомена:** | Уговор ће се реализовати уколико наручилац буде имао потребу за услугама наведеним у партији.  Рок за извршење услуге не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца.  Уговор се закључује на износ процењене вредности јавне набавке. Наручилац може да захтева од понуђача да, у случају потребе, изврши поправку или замену резервног дела/потрошног материјала који није предвиђен техничком спецификацијом, при чему испостављена фактура мора бити у складу са тржишном ценом за наведене услуге и резервни део/потрошни материјал. Укупна плаћања (без ПДВ-а) за све услуге по основу овог уговора (редован сервис и евентуалне поправке) не могу прећи износ уговорене вредности јавне набавке (без ПДВ-а). |
| **Услов:** | Потписана најмање два уговора/потврде о сервисирању и одржавању предметне опреме. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

# VI МОДЕЛ УГОВОРА

**УГОВОРО ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  
ПАРТИЈА БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

/број и назив партије/

Закључен дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године у Зрењанину, између:

Завода за јавно здравље Зрењанин, Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15, кога заступа мр сци. мед. др Здравко Ждрале, ПИБ: 100655222, МБ: 08169454, рачун број: 840-358667-51 који се води код Управе за трезор (у даљем тексту: Наручилац), и

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ са седиштем у

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, кога заступа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

рачун број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

банке (у даљем тексту: Извршилац) и

понуђача као учесника заједничке понуде:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде)

са подизвођачем у понуди:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем)

Уговорне стране претходно констатују да је Наручилац сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео поступак јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме редни број 6/2020 и да је Извршиоцу доделио Уговор о јавној набавци, те се закључује овај Уговор, како следи:

Члан 1.

Предмет овог Уговора је пружање услуга одржавања медицинске и лабораторијске опреме (у даљем тексту: услуге) из партије \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (број и назив партије) под условима и на начин предвиђен конкурсном документацијом Наручиоца.

Члан 2.

Стране уговорнице су сагласне да је конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме (ЈН редни број: 6/2020) саставни део овог Уговора.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да Наручиоцу изврши услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме по спецификацији и ценама које су утврђене у понуди Продавца број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ која је саставни део овог Уговора.

Цена подразумева све трошкове које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке (трошкове превоза, резервног дела, руке, уверење о еталонирању, трошкове пореза и све друге обавезе и доприносе и др.).

Цена услуга које су предмет овог Уговора непроменљива је у периоду важења овог Уговора, без обзира на време извршења услуга и друге околности које утичу на формирање цена предметних услуга.

Члан 4.

Уговор се закључује на износ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ динара (износ процењене вредности партије без ПДВ-а).

Купац задржава право да не реализује Уговор у износу из става 1. овог члана. Реализација Уговора о јавној набавци зависи од потреба наручиоца, уз ограничење да укупна плаћања (без ПДВ-а) не могу прећи износ из става 1. овог члана.

У случају из става 2. овог члана Извршилац нема право ни на какву накнаду.

Члан 5.

Извршилац се обавезује да изврши услуге које су предмет овог Уговора у свему под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде.

Члан 6.

Извршилац се обавезује да услуге из овог Уговора обавља квалитетно придржавајући се у свему научних и стручних правила утврђених за вршење услуга које су предмет овог Уговора.

Члан 7.

Наручилац се обавезује да плаћање врши након извршења услуге у року од 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре.

Ако Наручилац не изврши плаћање у року, обавезује се да плаћа законску затезну камату.

Члан 8.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Члан 9.

Извршилац се обавезује да услуге изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_ дана од дана подношења захтева Наручиоца.

Извршилац је обавезан да на испостављеној фактури наведе број и датум уговора о јавној набавци – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме, партија број \_\_\_\_ , као и број захтева Наручиоца за вршењем услуга које су предмет овог Уговора.

У случају прекорачења рока из става 1. овог члана, Извршилац ће бити у обавези да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу на име уговорне казне 0,5% од износа уговорене цене из чл. 3. став 2. овог Уговора, али не више од 5%.

Ако Извршилац касни са извршењем услуге више од 10 дана, Наручилац има право да једнострано раскине овај Уговор.

Члан 10.

Гаранција за уграђене делове и извшене услуге је \_\_\_\_\_\_ месеци.

Члан 11.

Уговор се закључује за период до 30.04.2021. године.

Члан 12.

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора могу се вршити само писменим анексом.

Члан 13.

На све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 14.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће покушати да реше споразумно, у супротном, уговара се надлежност стварног надлежног суда у Зрењанину.

Члан 15.

Овај Уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној страни припадају по 2 (два) примерка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИЗВРШИЛАЦ |  | НАРУЧИЛАЦ |
|  |  |  |

# VII ОБРАСЦИ

* Образац 1 – подаци о понуђачу
* Образац 1а – подаци о подизвођачу
* Образац 1б – подаци о учеснику у заједничкој понуди
* Образац 2 – понуда
* Образац 3 – изјава понуђача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН
* Образац 3а – изјава подизвођача о испуњености услова из чл. 75. ЗЈН
* Образац 4 – изјава о независној понуди
* Образац 5 – трошкови припреме понуде

## Образац: 1

**ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ПОНУЂАЧА** |  |
| **АДРЕСА ПОНУЂАЧА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ПОТПИС** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **ТЕЛЕФАКС** |  |
| **ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

## Образац: 1а

**ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА** |  |
| **АДРЕСА ПОДИЗВОЂАЧА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |
| **ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ** |  |
| **ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

\* Образац 1а попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

## Образац: 1б

**ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗИВ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ** |  |
| **АДРЕСА** |  |
| **МАТИЧНИ БРОЈ** |  |
| **ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ** |  |
| **БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ** |  |
| **ОСОБА ЗА КОНТАКТ** |  |
| **ТЕЛЕФОН** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

\* Образац 1б попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

## Образац: 2

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ ПОНУДЕ |  |
| ДАТУМ ПОНУДЕ |  |

**ПОНУДА  
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ОПРЕМЕ  
ПАРТИЈА БРОЈ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(број и назив партије)  
(јавна набавка редни број: 6/2020)**

1. Предмет јавне набавке су услуге – одржавање медицинске и лабораторијске опреме.
2. Техничка спецификација је саставни део ове понуде.
3. Понуда се подноси:

а) самостално

б) као заједничка понуда

в) као понуда са подизвођачем

(заокружити: а, б или в)

1. ЦЕНА:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - цена без ПДВ-а |  | |  |
| - ПДВ |  | |  |
| - У к у п н о | |  |  |

1. РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/не може бити дужи од 7 дана од дана подношења захтева наручиоца/

1. РОК ПЛАЋАЊА: 30 (тридесет) дана од дана испостављања фактуре.
2. ГАРАНТНИ РОК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/не може бити краћи од 6 месеци/

1. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде/

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

## Образац: 3

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12,14/2015 и 68/2015), понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**И З Ј А В У**

Овом изјавом неопозиво се потврђује да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/назив понуђача/

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме, партија број \_\_\_\_\_\_\_, редни број јавне набавке 6/2020, и то:

1. понуђач јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
4. понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

\* Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у довољном броју примерака.

## Образац: 3а

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА  
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН**

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), подизвођач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу даје следећу

**И З Ј А В У**

Овом изјавом неопозиво се потврђује да \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

/назив подизвођача/

испуњава све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама и друге услове из конкурсне документације за учешће у поступку јавне набавке мале вредности – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме, партија број \_\_\_\_\_\_, редни број јавне набавке 6/2020, и то:

1. подизвођач јe регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОДИЗВОЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

## 

## \* Уколико има већи број подизвођача изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Образац копирати у довољном броју примерака.

## Образац 4

У складу са чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова, понуђач: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кога заступа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ даје следећу

**ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду за јавну набавку мале вредности – Услуге одржавања медицинске и лабораторијске опреме, партија број \_\_\_\_\_\_, редни број 6/2020 поднео независно без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

\* Уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. Образац копирати у довољном броју примерака.

## Образац: 5

|  |  |
| --- | --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА |  |
| АДРЕСА ПОНУЂАЧА |  |
| БРОЈ ПОНУДЕ |  |
| ДАТУМ ПОНУДЕ |  |

**ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТРУКТУРА: | | | ИЗНОС: |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
|  | Укупно: | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОНУЂАЧ |
|  | М.П. |  |
| /Место и датум/ |  | /Потпис овлашћеног лица/ |

\* Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

***Напомена:*** *достављање овог обрасца није обавезно.*